## Slide 1
CARACTERISATION DE L’EXACTITUDE DE TROIS ANALYSEURS DE N2O ATMOSPHERIQUE
Vers la validation de méthode
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015

## Slide 2
L’Unité de Recherche en Science du sol (Orléans) …
 étudie les interactions entre les propriétés physiques des sols et leurs fonctionnements hydriques et biogéochimiques.
 A l’interface sol-atmosphère, elle conduit des recherches relatives aux mécanismes de production et de libération du gaz à effet de serre N2O (protoxyde d’azote) par les sols agricoles.
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
CONTEXTE
Le protoxyde d’azote N2O
 2nd gaz à effet de serre après le CO2 en France
 Pouvoir de réchauffement global 300 fois supérieur à celui du CO2
 Forte contribution de l’agriculture aux émissions de N2O (sols, utilisation de fertilisants azotés)
 Niveau de fond atmosphérique : 320 ppb(v)

## Slide 3
OBJECTIFS
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
Demande qualité en réponse à l’AO du département EA (IB 2014) pour :
Caractériser l’exactitude (justesse et fidélité) de trois analyseurs
de N2O atmosphérique et les comparer
 Achat de bouteilles de gaz étalons de différents niveaux de concentration en N2O et matériels associés (détendeurs)
 Financement d’un stage de 10 semaines : DUT chimie, printemps 2015
  S’intègre dans le paragraphe « Maîtrise des méthodes » (§3.5) de la V2 du référentiel qualité INRA

## Slide 4
MATERIELS & METHODES
_01
.04
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015

## Slide 5
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
Equipement | Gamme mesure | Sensibilité annoncée | Spécifications | Exemples applications
CPG – ECD | 300 ppb à 400 ppm | NC | Equipement de laboratoire Echantillonnage : vials 20mL sous vide Analyse ultérieure, ré-analyse Injection petits volumes : 2 mL Passeur automatique Temps de réponse : 8 min Etalonnage : 3 points (400 ; 702 ; 1460 ppb - 3 répétitions / point) | Emissions de N2O chambres statiques / incubations en laboratoire
MEGATEC Analyseur corrélation IR | 20 ppb à 50 ppm | 50 ppb(*) | Equipement de terrain et laboratoire Robuste et très simple d’utilisation Fonctionnement en flux continu (1L/min) Volumes importants Temps de réponse : 60 s Etalonnage : 2 points (0 ; 1460 ppb) | Expérimentations « multi-step outflow » / émissions de N2O chambres automatiques
SPIRIT Spectromètre laser IR | 0,65 ppb à 2 ppm | 0,13 ppb(**) | Equipement de terrain et laboratoire Haute résolution spectrale Fonctionnement en flux continu (1,5L/min) Volumes importants Mesure simultanée du CO2 Temps de réponse : 5 s Etalonnage : interne (BD HITRAN) | Emissions de N2O sols et hydrosystèmes (« fast-box »)/ interface simulateur de pluie
ANALYSEURS DE N2O
(*) Manuel utilisateur MEGATEC 46i (Thermo Scientific) (**) Guimbault et al. 2011

## Slide 6
Echantillons de caractérisation
- 4 matériaux de référence : bouteilles de gaz de mélanges étalons de N2O dans N2
- Certificats d’analyse (pas d’accréditation) avec incertitude associée
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
PLAN DE CARACTERISATION
Construction
 4 niveaux de concentration
 5 répétitions / niveau
 6 séries (jours)
Soit 30 valeurs / niveau / analyseur
Pré-requis
  - Validation de méthode (norme NF V 03-110 : 2010)
  - « Grands échantillons » (≥ 30 individus, test de Student)

## Slide 7
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
TRAITEMENT DES DONNEES
COMPARAISON DES ANALYSEURS
  Intervalles de confiance :
  test de Student (avec un risque a = 0,05)
VALIDATION DES METHODES
  Profil d’exactitude :
  norme NF V03-110 : 2010
CARACTERISATION DES METHODES
  Linéarité
  Critères d’exactitude
   Justesse : biais moyen absolu, biais moyen relatif, taux de récupération
   Fidélité : écart-type de répétabilité, écart-type inter-séries, écart-type de fidélité intermédiaire, coefficient de variation de fidélité intermédiaire

## Slide 8
PREMIERS RESULTATS
_02
.08
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015

## Slide 9
JUSTESSE ET LINEARITE
 Réponse linéaire des 3 analyseurs sur la gamme de concentrations en N2O testée
 Biais relatifs systématiques de - 4,3 % pour le MEGATEC et de -2,2 % pour le SPIRIT en moyenne
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015

## Slide 10
Limites affichées = spécifications constructeur pour le MEGATEC - - - - - - - - - -
et pour le SPIRIT - - - - - - - - - -
FIDELITE INTERMEDIAIRE
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
 CPG-ECD : fidélité de l’ordre de 20ppb en moyenne ; étape de prélèvement (vials sous vide) = source d’erreur supplémentaire par rapport aux autres analyseurs
 MEGATEC : fidélité bien meilleure que sensibilité annoncée ; attention, dans des conditions de laboratoire telles T°C constante et gaz « purs » notamment
 SPIRIT : fidélité moins bonne que sensibilité annoncée ; sensibilité estimée sur acquisition continue sur 5h (1 jour) et sans répétition (sous-estimation) ; possible effet de T°C et/ou de réglage optique

## Slide 11
999 ppb
501 ppb
397 ppb
250 ppb
COMPARAISON DES ANALYSEURS
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
Comparaisons de moyennes par calcul des intervalles de confiance (test de Student ; risque a = 0,05 )
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Incertitude associée à la valeur de référence (certificat analyse)
 Nécessité de corriger les biais ou pas ?
 Tolérance à définir : bornes acceptables ?

## Slide 12
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
_03
.012
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols

## Slide 13
CONCLUSIONS
  Quels analyseurs, quelles préconisations ?
   CPG-ECD : le plus juste, sensibilité moyenne, pour des mesures à postériori sur de faibles volumes
   MEGATEC : le bon rapport qualité / prix, sensibilité très correcte, facile et rapide à mettre en œuvre pour des expérimentations de laboratoire ([N2O] élevées) à mesures en flux continus
   SPIRIT : le plus sensible, pour des mesures de faibles [N2O] en flux continus, mise en œuvre plus délicate (nombres de personnes, réglages, etc)
  POINT DE VIGILANCE : critères obtenus en conditions contrôlées de laboratoire (température ambiante, humidité relative) et sur du N2O seul dans N2  PERSPECTIVES : mesures simultanées sur l’air ambiant (impact extérieur)
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
ANALYSEUR | UTILISATION | GAMME DE MESURE [N2O] | MODE D’ANALYSE | BIAIS MOYEN (JUSTESSE) | FIDELITE INTERMEDIAIRE
CPG-ECD | Labo | 300 ppb - 400 ppm | Echantillonnage faibles volumes | 0,01 % ⊕ ⊕ ⊕ | 19 ppb ⊕ ⊝
MEGATEC | Terrain / labo | 20 ppb – 50 ppm | Flux continu | - 4,27 % ⊕ ⊝ | 5 ppb ⊕ ⊕
SPIRIT | Terrain / labo | 0,65 ppb – 2 ppm | Flux continu | - 2,22 % ⊕ ⊝ | 1 ppb ⊕ ⊕ ⊕

## Slide 14
Méthodologie : profil d’exactitude
  - Norme NF V 03-110 : 2010 : Protocole de caractérisation en vue de la validation d’une méthode d’analyse quantitative par construction du profil d’exactitude
- Cahier des techniques de l’INRA : numéro spécial 2010
  - Outil Excel fourni par la DQual : Profil+Exactitude+Template+ver+3.xlsx
Définition des critères de décision
  - Proportion b : proportion de résultats qui devront être compris dans les intervalles de tolérance (généralement de 80 à 95%)
  - Limites d’acceptabilité ± l : écart acceptable autour de la valeur de référence (performances suffisantes pour l’interprétation des résultats scientifiques (besoins chercheurs / projets))
  Résultats de validation
  - Limites de quantification basses
  - Estimation des incertitudes de mesure
  - Rédaction d’un dossier de validation pour la méthode de mesure du N2O atmosphérique
PERSPECTIVES : vers la validation de méthodes
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015

## Slide 15
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
.015
Journées qualité du département EA - 26-27 / 11 / 2015
Adeline AYZAC – INRA Centre Val de Loire – UR Sols